Chiamata CTG in reperibilità del 16/12/2023

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità campionatore MN4 imp.2800 TAS

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per il ripristino funzionalità del campionatore Canale Alpina; si è infatti riscontrato un guasto sui rulli di campionamento e sul tubo peristaltico di prelievo. Effettuate le dovute sostituzioni è stato provato il campionamento in manuale con esito positivo e si è attesa un’ora per la prova in automatico con il riempimento di N°4 bottiglie.

Priolo Gargallo 16/12/2023 Il tecnico strumentista

Millo F.