Chiamata in reperibilità del 02-11-2024

OGGETTO: Chiamata per imp. 2800 Ripristino funzionalità campionatore EMN/4

A seguito della chiamata, è stato effettuato un controllo approfondito del campionatore MN/4. Durante l'ispezione, è stato identificato un malfunzionamento nella pompa peristaltica, la quale è risultata guasta. Pertanto, si è proceduto alla sostituzione della suddetta pompa peristaltica. Successivamente, sono state condotte prove di campionamento, che hanno evidenziato esiti positivi, confermando il corretto funzionamento del sistema.

Priolo Gargallo 02/11/2024 Il tecnico Strumentista

Tarascio B. / Partesano V.