Chiamata CTG in reperibilità del 13/02/2024

**OGGETTO:** Sostituzione F043R, e ripristino funzionalità F360R imp.100

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per il ripristino dello strumento F043R; lo strumento risulta guasto, le prese dopo intervento Ponterosso risultano libere. Effettuata sostituzione strumento, taratura e allineamento con sala controllo.
* E’ stato richiesto un controllo anche sul misuratore di portata F360R, lo strumento risulta disalimentato, si è dovuto attendere l’intervento del CTG per reperire le chiavi dell’ufficio manutenzione per risalire al loop wiiring dello strumento. Una volta effettuata la sostituzione della barriera a retroquadro, si è riscontrato che le prese sullo strumento risultavano tappate; la stasatura con la pompa stasalinea ad alta pressione sembra aver dato esito positivo, tuttavia lo strumento rimane leggermente sotto zero perché la pompa risulta essere ferma. Tuttavia per non è stato possibile effettuare una prova reale sulla misura dello strumento in quanto non è stato possibile avviare la pompa.

Priolo Gargallo 14/02/2024 Il tecnico strumentista

Millo F.