Chiamata CTG in reperibilità del 17/02/2024(1)

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità campionatore fiscale MN4 imp.2800

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per il ripristino del campionatore in oggetto; si è riscontrato che il tubo di aspirazione risultava essere bucato; si è provveduto alla sostituzione dello stesso. Tuttaviala pompa di aspirazione risulta essere bloccata e necessita di sostituzione; non avendo il ricambio in cantiere e visto l’orario, si è atteso l’arrivo dei TCL che hanno provveduto a fornirci l’opportuno ricambio ed effettuata la sostituzione e riprogrammato il sistema, il campionatore ha ripreso la sua completa funzionalità.

Priolo Gargallo 17/02/2024 Il tecnico strumentista

Partesano V./Millo F.