Chiamata di reperibilità del 29/03/2025

OGGETTO: 1000 - Chiamata CTG per 1000VBCA3I SONDA DI VIBRAZIONE 1STADIO C101A CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONALITA

Su richiesta del CTG, è stato eseguito un controllo sulla sonda di vibrazione del 1° stadio del compressore C101A (Impianto 1000). Si è proceduto con la sostituzione temporanea della sonda con una nuova unità per verifica comparativa. Le letture di vibrazione ottenute sono risultate conformi a quelle della sonda preesistente. Non sono state rilevate quindi anomalie funzionali sullo strumento. La sonda originale è stata quindi rimontata.

Priolo Gargallo 29/03/2025 Il Tecnico Strumentista

Spinali D./Allegretti G.